移动式平板C形臂X射线机技术参数

- 一、整机功能要求

★1.1  采用≥30cmx30cm动态平板探测器，工作站为分体式，C臂主机上方设置独立WIFI设备，图像无线传输至工作站，主机和工作站没有线缆连接，

1.2.分体式工作站：采用2台≥19英寸医用显示器，实时图像处理平台，多分辨率分析图像增强处理技术，不同部位不同图像处理，

▲1.3.C臂主机上方设置专用无线路由器与动态平板探测器和分体式工作站连接，提供Dicom3.0国际标准接口，方便联入PACS系统，进行传输、打印；

1.4.自主研发高频高压发生器，实现高频率脉冲透视，减少剂量，

▲1.6.C臂主机操作系统采用嵌入式人体图型化液晶触摸屏控制界面，智能控制剂量，

1.7.根据临床预设多部位、多体位、多体型的成人、儿童等人体特征透视参数，

1.8.具备多重自动保护及故障代码提示功能；

1.9.双向定位，球管和平板探测器分别搭载二套红光定位灯。

▲1.10.具备遥控器器：功能为参数控制器，调整透视模式，调整透视剂量等等。提供检验报告证明，

▲1.11.C臂主机和工作站台车同时具备紧急控制按钮，保证使用安全，可插拔密纹滤线栅 ，提供彩页证明。

▲1.12.C臂主机上方集成专用路由器，同时具备曝光提示灯光设计，通过灯光提示可随时观察设备状态，提供实物图标证明，

▲1.13具备X射线锁（含钥匙），可以关闭和打开X射线锁，关闭X射线锁防止误曝光，保证使用安全，提供实物图片证明，

- 二、技术指标要求高压发生器及X射线管组件

▲2.1 主逆变频率：≥100kHz ，双焦点：小焦≥0.5mm²，大焦≥1.2mm ，.最大输出功率（摄影）：≤5.0kW   最大摄影电流：≥100mA，提供检验报告证明，

2.2 输出电压：40kV～120kV

▲2.3脉冲透视最大电流：≥30mA，脉冲透视最小电流：≤0.3mA，摄影最大mAs：≥260mAs提供检验报告证明，

2.4连续透视电流：0.3～4mA

- 2.5动态平板探测器：

2.6探测器类型：非晶硅动态平板探测器或者CMOS平板探测器

2.7闪烁体类型：碘化铯

★2.8探测器尺寸：≥30cmx30cm

2.9采集矩阵：≥1524x1524

2.10 A/D位数：≥16

2.11 像素尺寸：≤205微米

2.12 极限空间分辨率：≥2.5LP/mm

- 2.13限束器

2.14激光定位灯： 具备

2.15 电动限束器：具备

- 三、机架参数:

3.1 C形臂滑转：≥135°

3.2 C形臂的旋转：≥±180°

3.3 C形臂垂直方向范围：≥400mm

3.4 C形臂水平方向范围：≥200mm

3.5 C形臂水平摆动：≥±15°

3.6焦屏距：≥1000mm

3.7 C形臂的弧深度：≥660mm

3.8 C形臂的开口距离：≥800mm

3.9 整机制动力：≥200 N

3.10 整机启动力：≤150 N

3.11随遇平衡：C形臂在360°空间滑动具备随遇平衡

- 四、无线传输图像处理工作站参数要求

4.1工作站软件及功能：图像无线传输C形臂工作站软件，工作站与主机通过WIFI无线图像传输设计，无网线设计，运动方便，

4.2软件功能：登记、采集、查询、修改、裁剪、标记、垂直镜像、水平镜像、实时任意角度旋转、实时图像缩放、实时图像增强处理、窗宽窗位、图像全选、单窗、多窗、移动、负像、测量、报表、保存、预览、胶片。

- 4.3工作站显示器：工作站配置2台医用液晶显示器，尺寸：≥19" 分辨率：≥1280x1024亮度：≥250cd/㎡

★五、基本配置要求（实质性条款，不能低于以下要求）

5.1、C形臂主机	1套

5.2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源	1套

5.3、 30cmx30cm平板探测器	1套

5.4 、激光一字定位器	2套

5.5、无线WIFI传输数字采集处理工作站	1套

5.6、 19英寸液晶显示器 	2套

5.7、 X射线锁（含钥匙）	1套

5.8、电动可调式限束器	1套

5.9、遥控器	1套

5.10、嵌入式人体图形化彩色液晶触摸屏的主机操作系统	1套

备注“▲”条款提供产品说明书或者检验报告或者印刷彩页证明，