重复经颅磁刺激仪

1、产品要求

1.1、电脑触屏一体机，智能简洁人机交互界面，操作方便。

*1.2、连续刺激时刺激量（强度、幅度等）不衰减确保刺激质量稳定可靠。

*1.3、用户可自由选择刺激参数调节，多档位可供选择。

*1.4、具有特色冷处理系统、智能液冷、风冷双冷处理机能可实现安全、长时间连续工作。保证患者安全。

*1.5、波形纯净、无杂波、干扰小，治疗精度更高。

1.6、推车方便移动，配合可调节万向臂可方便置于患者治疗位置。

1.7、两种治疗线圈可供选择，满足用户各个身体部位治疗需求。

*1.8、紧急停止设计，用户使用过程中可随时停止治疗。

*1.9、多重温度监测保护功能，确保设备使用安全。

*1.10强度记忆功能，用户可使用上次治疗强度，无需再次设置。

2、产品参数

2.1、输入功率：≤3000VA

2.2、磁感应强度：

刺激仪磁感应强度0～2T,分100档,误差±20%。

2.3输出频率

输出频率O.1Hz～30Hz可调；0.1～1Hz步进0.1Hz,1～30Hz步进1Hz,误差±10%。

2.4脉冲宽度

刺激仪的脉冲宽度350us,误差±10%。

2.5定时

刺激仪定时可调时间0～120min,误差±10%。

2.6磁场终止功能

刺激仪具有手动停止磁场输出的功能。

2.7保护装置

当刺激线圈故障时，刺激仪应停止输出并在触摸屏有故障提示。

2.8外观

设备的外表面应整洁，无机械损伤、划痕等缺陷，设备的标志标记应清晰可见。

设备的开关、旋钮、触摸屏应灵活可靠、紧固件应无松动。

2.9强磁模式

a、重复模式：刺激频率可调0.1-30Hz，刺激个数1-200个，间歇时间1-90s可调，串数 0～999可调。

b、专业模式：刺激频率可调0.1-30Hz，刺激个数1-200个，重复频率 ：0-10Hz,重复个数0-20个，间歇时间1-90s可调，串数 0～999可调，专业模式参数调节有一定互斥情况。

2.10温度检测

设备具有探头温度检测功能，当温度≥30°,制冷系统开始工作，当温度≤28°,制冷系统停止工作。当温度≥35°,设备应停止输出并在触摸屏有超温提示。

3、企业资质

3、1、生产企业拥有合法生产经营资质并通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。
4、配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	推车
	1
	台
	

	3
	8字型线圈
	1
	个
	8字为标配，O为选配

	4
	O字型线圈
	1
	个
	

	5
	电源线
	1
	根
	

	6
	插排
	1
	个
	

	7
	说明书
	1
	本
	

	8
	保修卡和合格证
	1
	本
	

	9
	保险管
	2
	只
	


3


