智能中医四诊仪技术参数

1、设备具备舌象、面象、脉象、问诊等采集分析功能，使用年限不低于十年，出具报告无需连接外网。

2、设备由台车一体化组成，台车内含安全隔离电源。

3、舌面采集系统配备单反相机，具有单独可拆卸的隔离保护装置，保护装置拆卸设备方可正常使用.

4、光源模块显色指数≥90，图像采集相机像素≥1500万，正常工作时拍摄光源全部点亮。

5、舌象、面象采集窗口光源照度值允差范围:3000LX±10%;色温范围在4500k-6500k之间。采集箱带有上下移动的唾液接盘及下颚托，可以拆卸消毒。

6、相机拍摄标准≥24色色卡，拍摄后文件中对应的LAB值，与标准的LAB值进行比较，其误差应≤10；

7、设备具备分析舌象特征功能，舌象分析方向≥4个，需包含舌色分析结果、舌苔苔色色分析、舌苔苔质分析、舌象舌形分析；

8、设备具备分析面象特征，面色分析方向≥4个;需包含:面部面色分析、面部光泽分析、面部唇色分析，面部整体面色分析结果≥11种，面部局部特征分析结果≥2 种,面部光泽分析结果≥3种,面部唇色分析结果≥3种；

9、脉象传感器为纯电机驱动的机械加压装置，非气动加压，避免气管破损漏气导致测量不准，并且可进行方框十字卡扣定位校正；

10、脉象采集电机加压传感器具有过载保护，可承受≥4.8kg过载，灵敏度≥2.2mv/g；

11、设备不光能够进行九种体质辨识，也能够结合舌、面、脉、问等四诊信息自动识别出≥12种体质辨识结果，至少包含平和、寒、气虚、气滞、热、湿热、痰湿、血虚、血瘀、阳虚、阴虚、特禀质等；

12、须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于25种中医脏腑辨证分型。

13、舌、面信息采集时，图像采集镜头可根据舌、面采集项目改变自动调整拍摄角度，可调角度10°-30°之间。

14、软件具备不低于4套单独的女性健康状态测评模块，至少包含备孕、孕期、产后、围绝经期。

15、儿童体质辨识模块内须具备不低于2套体质辨识量表。能够根据填写的问卷量表智能分析0-6、6-12周岁不同年龄段的儿童体质偏颇情况；

16、可辨识出不低于9种的儿童中医体质类型结果，至少包含健康体、气虚体、阳虚体、痰湿体、积滞体、肝火体、热盛体、怯弱体、高敏体等；

17、可根据女性备孕、孕期、产后、围绝经期等不同时期进行检测模块选择。

18、五态性格测评系统。

19、所提供的个性化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个性化的健康养生指导建议。20、具备科研数据分析功能，系统须支持描述性统计，通过集中趋势、离散趋势等描述数据分布，自动绘制折线图，箱式图等统计图形。