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	序号
	设备名称
	数量
	核心功能
	主要技术参数
	适用范围

	1
	艾灸仪
	2台
	无烟悬灸，穴位温热刺激；温通经络、散寒止痛；智能控温定时，万向支架多角度调节；带过热保护，支持遥控器操作
	★二类医疗器械，由灸头、支撑架、控制器、遥控器组成；温度多档可调；治疗时间1‑99min可调；双重温度过热保护；360°万向悬停支架，定点穴位照射；无烟艾灸，艾饼加热，无需明火；配套提供遥控器，提供医疗器械注册证
	中医穴位艾灸辅助治疗；颈肩腰腿痛、软组织劳损、寒湿痹痛等疼痛康复

	2
	电子罐疗仪
	2台
	智能负压拔罐，支持留罐、闪罐、走罐；罐内恒温加热；负压量化可调，自动抽气/放气；多通道独立输出，无需人工点火
	★多通道输出；负压强度连续可调；吸气、放气自动切换；罐体温控加热；具备漏气检测；过压保护；可实现温罐、药罐治疗；操作屏实时显示负压、时间参数；提供医疗器械注册证
	软组织损伤、肌筋膜炎、颈肩腰腿痛，中医罐法康复治疗

	3
	电脑颈椎牵引椅
	1台
	电脑数字化控制颈椎牵引；持续牵引、间歇牵引模式；牵引力自动补偿；安全过载保护
	★AC220V 50Hz；牵引力0‑300N可调；牵引行程0‑250mm；牵引时间0‑60min可调；间歇时间0‑90s；牵引角度0‑15°可调；过载自动停机保护；座椅稳固带防滑，带紧急停止按键；提供医疗器械注册证
	颈椎病、颈椎间盘突出、颈椎小关节紊乱、颈肌痉挛的减压牵引治疗

	4
	电脑腰椎牵引床
	1台
	电脑控制腰椎牵引；支持持续/间歇/成角牵引；牵引力自动补偿；腰部可选配热敷功能，多重安全保护
	★AC220V 50Hz；腰椎牵引力0‑980N（0‑99kg）；牵引行程0‑200mm；牵引总时间0‑60min；间歇时间0‑90s；可选腰部加热55℃±3℃；拉力超限自动保护；床体承重≥1500N；可存储治疗处方；提供医疗器械注册证
	腰椎间盘突出症、腰肌劳损、腰椎小关节紊乱、急性腰扭伤脊柱减压康复

	5
	偏振光治疗仪（红外偏振光）
	2台
	深层偏振光靶向照射，镇痛、抗炎、消肿；双通道独立输出；多治疗模式，多规格治疗头；可照射神经节、痛点、穴位
	★波长600‑1600nm；偏振度≥90%，组织穿透深度≥5cm；双通道独立可调；功率10%‑100%连续可调；治疗时间1‑20min可调；多种输出模式（连续、间歇脉冲）；万向阻尼支架；超温、过载保护；多规格治疗头可选；提供医疗器械注册证
	各类软组织疼痛、神经痛、肩周炎、腰腿痛、带状疱疹后遗神经痛、术后创面修复

	6
	阿是超声波治疗仪
	1台
	无创聚焦超声治疗，针对软组织痛点靶向治疗；镇痛、松解软组织粘连；可视化操作，治疗枪可移动扫掠治疗，预设临床处方，安全防护；二类医用超声理疗设备
	★二类医疗器械；设备由外壳、电源系统、超声驱动系统、治疗枪、控制系统、显示系统组成；具备多套临床预设治疗处方；治疗输出功率连续可调；具备超时、超温双重安全保护；彩色显示屏，实时显示治疗参数；支持治疗计时；提供有效医疗器械注册证
	人体颈肩部、腰腹部、四肢部位慢性软组织损伤性疼痛治疗，肌筋膜炎、运动损伤、软组织劳损康复理疗

	7
	红外线治疗仪
	20台
	红外热辐射温热理疗，改善局部血液循环，消肿、消炎、镇痛；支架可调节角度；定时功能，过热保护；操作简单，适合床位多点开展理疗
	★二类医疗器械；AC220V；辐射红外光谱；治疗时间0‑60min可调；支架可多角度调节定位；具备过热断电保护；落地式支架；提供医疗器械注册证
	软组织挫伤、关节炎、腰肌劳损、局部炎症肿胀，临床常规温热康复理疗



